附件2（略）

附件3（略）

附件4

说明书和标签

- 一、非洲猪瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）非洲猪瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  非洲猪瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒

商品名  无

英文名  African swine fever virus（P72/CD2v/MGF）Triple Real–Time PCR Test Kit

汉语拼音  Feizhouzhuwenbingdu（P72/CD2v/MGF）Sanchong Yingguang PCR Jianceshijihe

【主要成分与含量】

| 编号 | 试剂盒组分 | 数量 | 装量 |
| --- | --- | --- | --- |
| E 01–q50 | 酶反应液 | 1管/盒 | 1000μL/管 |
| ASFV 02–qw/v/m50 | 引物探针 | 1管/盒 | 40μL/管 |
| ASFV 03–qw/v/m50 | 阳性对照 | 1管/盒 | 500μL/管 |
| NC | 阴性对照 | 1管/盒 | 500μL/管 |

【作用与用途】  用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肌肉、唾液、精液、口鼻拭子、肛拭子和环境拭子等样品中的非洲猪瘟病毒P72基因、CD2v基因和MGF 505–1R基因的检测。

【用法与判定】  1  用法

1.1  样品采集及处理

1.1.1  活猪样品  全血、血清、唾液、精液各5 ml。

1.1.2  拭子样品  口鼻拭子、肛拭子和环境拭子浸入5ml PBS缓冲液中。

1.1.3  病死猪剖检样品或屠宰场剖检样品  采集死猪的淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肌肉等组织样品。2～8℃低温运至实验室用于检测。

1.2  样品处理方法

1.2.1  活猪样品处理方法  直接取200μL全血、血清、唾液、精液进行核酸提取。

1.2.2  淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肌肉等组织样品处理方法  取50mg的组织块放入盛有0.5ml PBS缓冲液的研磨管中，6000r/min振荡研磨45s，制成约10%的组织匀浆液，5000r/min离心5分钟，取200μL上清液进行核酸提取。

1.2.3  拭子样品处理方法  振荡数次，取200μL上清液进行核酸提取。

1.2.4  样品核酸提取  采用DNA纯化试剂盒或自动核酸提取仪提取各类样品中的核酸。

1.3  扩增试剂准备

1.3.1  将引物探针（棕色管）和酶反应液瞬时离心后，将酶反应液全部移至引物探针（棕色管）中，颠倒混匀6次，充分混匀，配制成PCR反应液。

1.3.2  根据检测样品数量每个PCR反应管加入20μL PCR反应液；先取5μL阴性对照、再取5μL待检 DNA、最后取5μL阳性对照（充分混匀）分别加到不同的PCR反应管中，加样结束后应盖紧PCR反应管，每个PCR反应管内液体的体积为25μL。

1.4  PCR反应  加样后将PCR反应管瞬时离心，然后置于荧光PCR仪内，进行如下反应：

37℃孵育2分钟；95℃预变性20秒；95℃变性10秒，60℃延伸30秒，共40个循环；设置60℃收集FAM、VIC与Cy5荧光信号。

1.5  结果分析  采用仪器设备默认的自动分析方法，计算P72基因、CD2v基因和MGF基因荧光PCR反应Ct值。

2  判定

2.1  结果的有效性  FAM信号、VIC信号和Cy5信号通道下，阳性对照同时应出现典型扩增曲线且Ct 值＜35，且阴性对照无典型扩增曲线或无Ct值，则试验成立；否则试验不成立。

2.2  结果判定

2.2.1  非洲猪瘟病毒P72基因  FAM信号通道下，当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且Ct值＜37时，判定为非洲猪瘟病毒P72基因阳性。当样品的扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，可初步判定为非洲猪瘟病毒P72基因阴性；当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且37≤Ct值＜40时，可初步判定为非洲猪瘟病毒P72基因可疑；对初步判定阴性样品或可疑样品应再进行1次复检，做3个重复反应，若1、2或3个重复反应的Ct值＜40，且出现典型的扩增曲线，最终判定为非洲猪瘟病毒P72基因阳性，扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，最终判定为非洲猪瘟病毒P72基因阴性。

2.2.2  非洲猪瘟病毒CD2v基因  VIC信号通道下样品的扩增结果有典型的扩增曲线且Ct值＜37时，判定为非洲猪瘟病毒CD2v基因阳性。当样品的扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，可初步判定为非洲猪瘟病毒CD2v基因阴性；当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且37≤Ct值＜40时，可初步判定为非洲猪瘟病毒CD2v基因可疑；对初步判定阴性样品或可疑样品应再进行1次复检，做3个重复反应，若1、2或3个重复反应的Ct值＜40，且出现典型的扩增曲线，最终判定为非洲猪瘟病毒CD2v基因阳性，扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，最终判定为非洲猪瘟病毒CD2v基因阴性。

2.2.3  非洲猪瘟病毒MGF基因  Cy5信号通道下样品的扩增结果有典型的扩增曲线且Ct值＜37时，判定为非洲猪瘟病毒MGF基因阳性。当样品的扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，可初步判定为非洲猪瘟病毒MGF基因阴性；当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且37≤Ct值＜40时，可初步判定为非洲猪瘟病毒MGF基因可疑；对初步判定阴性样品或可疑样品应再进行1次复检，做3个重复反应，若1、2或3个重复反应的Ct值＜40，且出现典型的扩增曲线，最终判定为非洲猪瘟病毒MGF基因阳性，扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，最终判定为非洲猪瘟病毒MGF基因阴性。

【注意事项】  （1）ABI荧光定量PCR仪（ABI QuantStudio5）的FAM、VIC和Cy5三通道互不影响，在程序设置时，请将仪器参数“Passive Reference”设置为“None”。

（2）伯乐荧光定量PCR仪（CFX–96）需与阳性对照检测的荧光信号和Ct值同步进行分析。

（3）罗氏480荧光定量PCR仪（LightCycler480 II）进行结果分析时需选择“Abs Quant/Fit Points”分析方法，并将“Background”设置为“3–15”或通过建立颜色补偿文件再对荧光PCR扩增结果进行分析。

（4）其它仪器设备需根据仪器的效能可进行适当的颜色补偿。

（5）使用本试剂盒的试验室应严格按照国家有关规定进行管理。

（6）酶反应液、引物探针配置成的PCR反应液对温度敏感容易失活，使用时应置于冰上，使用后应立即冻存，每盒反应液冻融次数不宜超过3次。

（7）扩增试剂准备时应按阴性对照、待检核酸、阳性对照的顺序加入PCR反应管中。

（8）吸取反应液时，应尽量避免产生气泡；加样结束后应盖紧反应管，以免液体蒸发造成结果不准确。

（9）处理样品用器械及废弃物品应高压灭菌。检测过程中使用过的吸头，应直接打到盛有10%84消毒液的带盖废物缸内。检测结束的PCR反应管，严禁开盖不得高压处理。

（10）工作台及各种试验用品应定期清洁并用10%84消毒液或紫外灯进行防污染处理。

（11）各区域物品均为专用，不得交叉使用，以免污染。检测结束后，应立即对工作台进行清洁。

（12）严禁使用超过有效期限的试剂；不同批号的试剂请勿混用。

【规格】  50检份/盒

【贮藏与有效期】  –20℃以下保存，有效期为15个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）非洲猪瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒内包装标签

兽用

非洲猪瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒

50检份/盒                                               批准文号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  详见说明书。用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肌肉、唾液、精液、口鼻拭子、肛拭子和环境拭子等样品中的非洲猪瘟病毒P72基因、CD2v基因和MGF 505–1R基因的检测。

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃以下保存，有效期为15个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

酶反应液

1000μL/管                                                批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃以下保存，有效期为15个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

引物探针

40μL/管                                                  批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃以下保存，有效期为15个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照

500μL/管                                                 批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃以下保存，有效期为15个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照

500μL/管                                                 批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃以下保存，有效期为15个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

- 二、非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称  非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒

商品名称  无

汉语拼音  Feizhouzhuwenbingdu Shishi Yingguang PCR Jiance Shijihe

英文名称  Real–Time Fluorescence PCR Detection Kit for African Swine Fever Virus

【主要成分及含量】

| 类别 | 名称 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| A盒 （病毒DNA提取试剂） | Buffer A | 15mL/瓶×1瓶 |
|  | Buffer B | 50mL/瓶×1瓶 |
|  | BufferC | 15mL/瓶×1瓶 |
|  | DNase–Free 吸附柱和收集管 | 50套 |
| B盒 （病毒核酸检测试剂) | 荧光PCR反应液 | 1150μL/管×1管 |
|  | Taq酶（5U/μL） | 15μL/管×1管 |
|  | 阳性对照 | 1000μL/管×1管 |
|  | 阴性对照 | 1000μL/管×1管 |
|  | 内标 | 500μL/管×1管 |

【作用与用途】 用于检测血液、血球粉、淋巴结、脾脏、扁桃体中非洲猪瘟病毒核酸。

【用法与判定】

1 用法

1 用法

1.1 样品处理

1.1.1 淋巴结、脾脏、扁桃体样品  用无菌剪刀和镊子剪取待检样品2g于研钵中充分研磨，再加10mL PBS（pH 7.2）混匀（样品不足2g按1∶5比例加PBS），3,000 r/min，4℃离心5分钟，取上清液，编号备用。

1.1.2血球粉样品  取100mg样品直接加1mL PBS（pH 7.2）混匀（样品不足2g按1∶5比例加PBS），3,000 r/min，4℃离心5分钟，取上清液，编号备用。

1.1.3 血液样品  直接备用。

1.1.4 样品保存  采集或处理好的样品在2℃～8℃条件下保存不超过72h；若需长期保存，须放置–80℃保存，避免反复冻融。

1.2  检验

1.2.1 病毒DNA提取（使用A盒）

使用前请先在Buffer A中加入异丙醇15mL、Buffer B中加入无水乙醇50mL。

（1）待检样品、阳性对照和阴性对照的份数总和为n，取n个灭菌的1.5mL离心管，一一编号。

（2）每管加入Buffer A 500μL。

（3）每管分别加入已处理的待检样品、阳性对照、阴性对照各200μL。

（4）每管加入内标10μL，充分混匀，室温放置10min。

（5）取与上述离心管等数量的DNase–Free吸附柱和收集管，编号后将离心管中的溶液转移至DNase–Free吸附柱，为避免堵塞吸附柱，尽量不要吸悬浮杂质。

（6）12,000 r/min室温离心2分钟。

（7）弃去收集管液体，将吸附柱放回收集管中。

（8）吸附柱内加入600μL Buffer B，12,000 r/min离心1分钟。

（9）弃去收集管液体，将吸附柱放回收集管中。

（10）重复步骤（8），（9）。

（11）12,000 r/min空柱离心2分钟，去除残留液。

（12）将每个吸附柱分别移入新的1.5mL离心管中，向柱中央加入100μL Buffer C，室温静置2分钟，12,000 r/min离心1分钟，离心管中液体即为模板DNA溶液。提取的DNA溶液冰上保存备用（注意：提取的DNA溶液须在2小时内进行PCR 扩增，若需长期保存须放置–80℃保存，避免反复冻融）。

1.2.2 荧光PCR扩增（使用B盒）

（1）扩增试剂准备（PCR前准备区）

从试剂盒中取出PCR反应液和Taq酶，在室温下融化，振荡均匀后，2,000rpm离心5秒。设所需PCR反应管数为n（n =样品数+ 1管阴性对照+ 1管阳性对照），每个测试反应体系配制如表2。

表2 反应体系

| 试剂 | PCR反应液 | Taq酶（5U/μL） |
| --- | --- | --- |
| 用量 | 23μL | 0.25μL |

计算好各试剂的使用量，加入一适当体积离心管中，充分混合均匀，2,000 rpm离心10秒，向设定的n个反应管中分装23μL，转移至样品处理区。

（2）加样（样品处理区）

n个PCR反应管中分别加入上述1.2.1中提取的DNA溶液2μL，反应体系为25μL，盖紧管盖，混匀，离心机瞬时离心后，将PCR 反应管转移至检测区，置于实时荧光PCR仪上，记录样品摆放顺序。

（3）PCR反应（检测区）

扩增条件：94℃ 3min；94℃ 5sec，60℃ 30sec（收集荧光），45个循环。ASFV荧光信号收集时设定为FAM荧光素，内标荧光信号收集时设定为VIC荧光素（如机器没有VIC荧光素，则选择HEX荧光素），参比荧光选为none。

（4）核酸扩增适用下列仪器类型：ABI 7500/7300、Roche LightCycler 480、Rotor–Gene Q、SLAN等实时荧光PCR仪。

2 判定

2.1 试验结果分析条件的设定

阈值设定  根据仪器噪声情况进行调整，以阈值线刚好超过阴性对照品扩增曲线的最高点为准。

2.2 试验成立条件（质控标准）

阴性对照的CT值应为none；

呈现S型曲线，内标基因的CT值（VIC/HEX通道）应≤32.0；

呈现S型曲线，阳性对照的CT值（FAM通道）应≤28.0。

否则，此次试验视为无效。

2.3 结果判定

CT值（FAM通道）为none的样品判为阴性。

呈现S型曲线，CT值（FAM通道）≤38.0的样品判为阳性。

呈现S型曲线，CT值（FAM通道）＞38.0的样品建议重做；如重做结果CT值（FAM通道）为none的判为阴性，有数值则判为阳性。

【注意事项】

（1）本试剂盒仅供兽医及相关专业人士使用，试剂盒中各组分应避免反复冻融。

（2）实验室应至少分三个区：样品处理区、PCR前准备区和检测区。

（3）各区物品均为专用，不得交叉使用，避免污染；检测结束后，应立即对工作台进行清洁；工作台及各种实验用品应定期用1%次氯酸钠、75%酒精或紫外灯进行消毒。

（4）在整个检测过程中应注意避免交叉污染，提取核酸时应用灭菌的镊子夹取离心管；离心管开盖时应避免粘在手上或溅出，否则要立即更换手套。

（5）Buffer A有腐蚀性，切勿沾到皮肤或衣服上，一旦沾上应立即用大量清水冲洗并擦干。

（6）反应液在使用前要彻底融化，反应液与Taq酶混合后需瞬时离心将液体甩至管底；分装反应液时，应尽量避免产生气泡；上机前注意检查各反应管是否盖紧，以免荧光物质泄露污染仪器。

（7）阳性对照在吸取前应在微量漩涡振荡器上振荡1–2sec。

（8）对样品及其废弃物的操作应严格遵守生物安全规定。

【规格】  48T/盒。

【贮藏与有效期】  A盒（病毒DNA提取试剂）室温保存，B盒（病毒核酸检测试剂）–20℃保存，有效期均为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒内包装标签

兽用

A盒（病毒DNA提取试剂）

50份/盒                                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  室温保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

Buffer A

15mL/瓶                                                      批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  室温保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

Buffer B

50 mL/瓶                                                    批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  室温保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

Buffer C

15 mL/瓶                                                    批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  室温保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

DNase–Free 吸附柱和收集管

50套/盒                                                    批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  室温保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

B盒（病毒核酸检测试剂）

48T/盒                                                     批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

荧光PCR反应液

1150μL/管                                                  批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

Taq酶

15μL/管                                                    批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照

1000μL/管                                                  批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照

1000μL/管                                                  批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

内标

500μL/管                                                    批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用